Sosnowiec 2009-04-10

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wnoszę następujące zapytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

Dotyczy: Przetargu na dostawę ultrasonografu cyfrowego z kolorowym Dopplerem PN/Z/1/2009

- W załączniku Oferta Zamawiający wymaga gwarancji min 12 miesięcy , zapis ten jest sprzeczny z zapisem w arkuszu informacji technicznej gdzie Zamawiający wymaga min 24 miesięcy gwarancji . Prosimy o ujednolicenie zapisu na: „Okres gwarancji min 12 miesięcy”?

Odp.1

Rzeczywiście w Formularzu Ofertowym znajduje się zapis gwarancja min. 12

miesięcy. Zamawiający użył w tym wypadku standardowego Formularza Ofertowego.

Ważniejszy i istotny dla zamawiającego jest zapis z Arkusza Informacji Technicznej,

który narzuca dłuższy termin gwarancji (min. 24 miesiące).

Oferent powinien przyjąć okres gwarancji min. 24 miesiące, a stosowny zapis w

Formularzu Ofertowym poprawić.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę reakcji serwisu z 48 godzin na: „czas reakcji 48 godzin w dni robocze”?

Odp. 2

Tak.

- Co zamawiający ma na myśli pisząc w Umowie o przeprowadzeniu testów sprawności? Czy Zamawiający ma na myśli instalacje i uruchomienie aparatu po dostawie?

Odp. 3

Tak.

- Zamawiający wymaga usunięcia awarii maksymalnie do 24 godzin od przybycia serwisu. Prosimy z zmianę tego zapisu na: usunięcie awarii  w ciągu 3 dni robocze, a w razie konieczności sprowadzania części zamiennych w ciągu 5 dni roboczych od przybycia serwisu.

Odp. 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „Zamawiający wymaga usunięcia

awarii maksymalnie do 48 godzin od przybycia serwisu.”

Wyjaśniamy, że zapis ten podyktowany jest dobrem pacjenta.

- W umowie Zamawiający wymaga wstawienia sprzętu zastępczego po 24 godzinach , zapis ten jest sprzeczny z zapisem w arkuszu informacji technicznej gdzie Zamawiający wymaga wstawienia sprzętu po 2 dniach roboczych .Prosimy o zmianę zapisu na : wstawienie sprzętu zastępczego po 5 dniach roboczych.

Odp. 5

Zamawiający, w związku ze zmianą terminu usunięcia awarii na 48 godzin w Projekcie

Umowy, uważa że w tej sytuacji zapisy Umowy i AIT będą jednolite. Tym samym

Zamawiający ustala, ze wstawienie nowego sprzętu nastąpi po dwóch dniach

roboczych.

- Zamawiający w arkuszu informacji technicznej pisze: „czas naprawy aparatu w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 60 dni, po tym okresie dostarczony

zostanie nowy aparat zgodnie z ofertą.” Rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli, że

aparat przez 60 dni będzie stał niesprawny i niezdolny do wykonywania badań.?

Odp. 6

Tak.

- Prosimy o zmianę zapisu umowy §4 ust 6 na zapis: Dostawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) oraz niemożności dokonania naprawy w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowych opłat.

Odp. 7

Zamawiający zostaje przy zapisach Umowy, z uwzględnieniem zmiany zaznaczonej w

Odp. Nr 4.

- Zamawiający wymaga w przypadku wymiany podzespołu na nowy, aby warunki gwarancji biegły od nowa zgodnie ze złożoną ofertą. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu na zapis: „okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/podzespołu na nowy biegnie do końca gwarancji pierwotnej całego systemu, a w przypadku, kiedy okres gwarancji pierwotnej byłby krótszy niż 3 miesiące wtedy wykonawca udzieli dodatkowej gwarancji tak, aby gwarancja wynosiłam min. 6 miesięcy na nowy zainstalowany element /podzespół”? Warunki gwarancji udzielonej przez Dostawcę muszą być zgodne z warunkami gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia. Zobowiązania gwarancyjne Dostawcy nie mogą wykraczać poza zobowiązania producenta, dlatego prosimy o dokonania w/w zmiany.

Odp. 8

Nie. Zamawiający uważa, że w tym zapisie nie wyszedł poza typowe zapisy

gwarancyjne.

- Prosimy o zmianę zapisu w arkuszu informacji technicznej pkt 12.4 ” Serwis i naprawy aparatu przy prawidłowym jego użytkowaniu i naprawy spowodowane zdarzeniami losowymi w okresie gwarancji całkowicie bezpłatne…..” na zapis: „Serwis i naprawy aparatu przy prawidłowym jego użytkowaniu w okresie gwarancji całkowicie bezpłatne…..” Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie itp.), są to standardowe zapisy gwarancyjne narzucone przez producenta.

Odp. 9

Zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

- Zamawiający w pkt.3 ppkt 3.2 wymaga aby aparat posiadał wejścia sygnału o nazwie DVI. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy w którym występuję wejście sygnału D-SUB jako równoważne wejściu DVI działające na tej samej zasadzie i zapewniające identyczną funkcjonalność ?

Odp. 10

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści Aparat wysokiej jakości o częstości odtwarzania 410

obr/sek. (AIT 4.1.4)?

Uzasadnienie: Ludzkie oko widzi obraz jako płynny już przy 25 obrazach na sekundę.

Różnica 70Hz przy odświeżaniu rzędu 410-480Hz nie stanowi żadnej różnicy dla

Badającego, oraz dla jakości wykonywanego badania.

Odp. 11

Nie. Dzisiejsza technika stosowana w ultrasonografii bardzo rzadko stosuje tak niską

częstotliwość. Standardem staje się odświeżanie obrazu na poziomie min.700 obr/s.

- Czy Zamawiający dopuści głowicę liniową wysokiej jakości bez możliwości

obrazowania trapezowego (AIT 7.7)?

Uzasadnienie: Do uzyskania wiązki o kształcie trapezu służy głowica typu: Convex,

zmieniając sposób wysyłania sygnału z głowicy liniowej zmniejsza się znacznie jej

rozdzielczość obrazowania.

Odp. 12

Nie. Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty o trybie obrazowania

trapezowego dla głowic liniowych. Przedmiotowe rozwiązanie techniczne funkcjonuje od

kilkunastu lat, jest dopracowane i nie występuje w nim utrata rozdzielczości obrazu na

obrzeżach pola widzenia. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie

dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w

SIWZ (AIT), tj. aparatu bez obrazowania trapezowego dla głowic liniowych.