Sosnowiec, 2009-04-15

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  ultrasonografu cyfrowego z kolorowym Dopplerem. Zamówienie publiczne nr : PN/Z/1/2009

Pyt dot. Załącznik do SIWZ – Arkusz Informacji Technicznej, pkt.1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu posiadającego zakres dynamiki systemu aż 190dB oraz 2048 niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych?

Pragniemy nadmienić, że najważniejszym wyznacznikiem wysokiej klasy aparatu USG jest jego dynamika, zaś ilość kanałów nadawczo-odbiorczych jest elementem drugorzędnym.

Odp. Tak. Zgodnie z AIT Zamawiający wymaga aparatu z dynamiką równa lub wyższą od 170dB i ilością kanałów równa lub wyższą 1500.

Pyt dot. Załącznik do SIWZ – Arkusz Informacji Technicznej, pkt.2.2 i 4.1.6

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

1. Podręczna pojemność 400 obrazów

2. Zawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów

spełni wymogi Zamawiającego w pkt.2.2 i 4.1.6.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia prace lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut.

Odp. Tak, pod warunkiem, że zaawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów występuje w zaproponowanym modelu, a nie w tzw. opcji na specjalne zamówienie.

Pyt dot. Załącznik do SIWZ – Arkusz Informacji Technicznej, pkt.3.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu posiadającego wejścia RGB, VGA lecz nie posiadającego na dzień dzisiejszy wejścia DVI?

Odp. Tak.

Pyt dot. Załącznik do SIWZ – Arkusz Informacji Technicznej, pkt.4.1.4

Zamawiający określa „frame-rate” na poziomie 480 obrazów/sek..

Z punktu widzenia fizycznego wielkość „frame-rate” jest uzależniona od ilości kryształów w głowicy, ponieważ prędkość poruszania się fali ultradźwiękowej w ciele pacjenta wynosi średnio 1560 m/s (bez względu na system USG). Ponieważ fala ultradźwiękowa musi przebyć drogę do i od pacjenta (przy założeniu, że obraz będzie obejmował co najmniej 2-3 cm głębokości ciała pacjenta) w określonym czasie  (wymuszonym  właśnie przez prędkość fali w ciele) co pomnożone przez rzeczywistą ilość kryształów powoduje, że taka ilość obrazów jest możliwa do uzyskania tylko w większym niż 1sek. okresie czasu, lub przy założeniu, że głowica ma małą ilość kryształów (lub część kryształów jest  w tym momencie nieaktywna)  przez co zmniejszona jest zsumowana  droga  wszystkich wiązek ultradźwiękowych niezbędnych  do wykonania jednego skanu a co za tym idzie możliwość krótszego czasu akwizycji (czyli większej ilości klatek/sek).

Zaoferowany przez nas aparat  posiada „frame-rate” na poziomie 360 obrazów/sek, natomiast ilość kryształów  np. w głowicy sektorowej  wynosi aż 128.

W głowicy sektorowej posiadającej tylko 64 kryształy  gdzie ze względu na mniejszą ilość kryształów (a co za tym idzie i mniejszą rozdzielczość) parametr 480 obr/sek może być spełniony, w przeciwieństwie do głowic wysokiej rozdzielczości gdzie bez ograniczenia jakości obrazowania jest trudny do spełnienia.

W związku z tym pytanie brzmi:

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający „frame-rate” 360 obrazów/sek. i z możliwością pracy z głowicą sektorową „phased array” posiadającą 128 elementów?

Odp. Nie. Dzisiejsza technika stosowana w ultrasonografii bardzo rzadko stosuje tak niską częstotliwość. Standardem staje się odświeżanie obrazu na poziomie min. 700 obr/s.

Pyt dot. Załącznik do SIWZ – Arkusz Informacji Technicznej, pkt.4.3.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego w trybie PWD regulację kąta korekcji bramki Dopplera w zakresie +/- 75 stopni?

Pragniemy zauważyć, że jest to zaledwie 5 stopni różnicy, a taki zakres jest powszechnie stosowany w badaniach.

Odp. Nie.

Pyt dot. Załącznik do SIWZ – Arkusz Informacji Technicznej, pkt.5.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu, który dla trybu Doppler pulsacyjny posiada automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu w czasie rzeczywistym, natomiast nie posiada na dzień dzisiejszy automatycznego wyznaczania parametrów przepływu na obrazie zamrożonym?

Odp. Nie.

Pyt dot. Załącznik do SIWZ – Arkusz Informacji Technicznej, pkt.5.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG, który posiada pomiar serca płodu HR natomiast nie posiada raportu?

Odp. Nie.

Pyt dot. SIWZ

Prosimy o potwierdzenie że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ?

Odp. Tak

Pyt dot. SIWZ – Wzór Umowy

Ogólnie przyjęte jest, iż trzykrotna naprawa tego samego podzespołu zobowiązuje Gwaranta do wymiany tegoż elementu na nowy.

Zamawiający zawarł zapis w § 4 pkt. 6, który brzmi „Dostawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia dwóch istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) oraz niemożności dokonania naprawy w terminie określonym pkt. 4., bez dodatkowych opłat.”.

Pragniemy zauważyć , iż „sprzętem” jest aparat USG wraz z wyposażeniem. Na wyposażenie przedmiotu umowy składa się wiele elementów. Nieuzasadnionym jest zatem w przypadku drugiej awarii np. videoprintera wchodzącego w skład wyposażenia żądanie wymiany „sprzętu” (czyli całego aparatu USG) na nowy.

Ponadto jeśli chodzi o wymianę sprzętu na nowy w przypadku „niemożności dokonania naprawy w terminie określonym pkt. 4., bez dodatkowych opłat.” to już w §4 wzoru Umowy pkt.5 Zamawiający zawarł zapis iż: „W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w pkt. 4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”

Czy zatem w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na sprecyzowanie zapisu w §4 wzoru Umowy pkt.6 i jego zmianę na: „Dostawca wymieni na nowy, taki element lub podzespół, który był poddany dwukrotnej naprawie gwarancyjnej” ?

Odp. Nie. § 4 pkt. 6 mówi o wymianie głównych części (podzespołów). Tym samym Zamawiający nie miał na myśli videoprintera i elementów wyposażenia jak np. monitor.