Sosnowiec 2010-08-02

Odpowiedź nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/2/2010

Pyt. 1 dot. pkt 2.4 AIT

Zamawiający przyznaje punkty za posiadanie przez aparat zapisu danych w formacie RAW DATA (surowych danych) – format RAW DATA jest formatem zastrzeżonym przez firmę GE. Czy w związku z powyższym zamawiający przyzna punkty oferentowi oferującemu aparat z zapisem w formacie (surowych danych), który posiada inną nazwę własną?

Odp.

Tak. Zamawiający używając określenia raw data miał na myśli surowe dane lub inaczej mówiąc cyfrowy negatyw. Zamawiający nic nie wie na temat zastrzeżenia zapisu surowych danych przez firmę GE. Taki format używany jest m.in. w aparatach cyfrowych Canona i Nikona. Jeśli oferent zaproponuje aparat USG pozwalający na zapisanie surowych danych obrazu, nie ważne pod jaką nazwą własną, spełni oczywiście warunki AIT.

Pyt. 2 dot. pkt 7.1

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający określił w SIWZ minimalne parametry ultrasonografu i zaoferowanie urządzenia, którego zakres stosowanych częstotliwości głowicy liniowej jest większy aniżeli 4-13 MHz nie spowoduje wykluczenia oferenta z postępowania?

Częstotliwość pracy głowicy określona w SIWZ uniemożliwia zaoferowanie aparatu z nowocześniejszą głowicą i lepszego. Szerszy zakres stosowanych częstotliwości jest charakterystyczny dla aparatów wyższej klasy wielu producentów. Mało zrozumiały jest zatem wymóg zaoferowania aparatu, który będzie posiadał parametry nie lepsze niż opisane w SIWZ.

Odp.

Tak. Zakres częstotliwości wymieniony w punkcie 7.1 AIT zamawiający traktuje jako minimalny. Tzn. jeśli oferent zaproponuje głowicę liniową obsługującą większy zakres niż wymienione w AIT 5-12MHz± 1MHz, czyli np. 2-15MHz to w oczywisty sposób spełni warunki SIWZ.

Pyt. 3 dot pkt 13

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego waga wynosi 120kg.?

Różnica 15 kg w przypadku aparatu stacjonarnego nie ma praktycznie większego znaczenia dla użytkownika. Ponadto wszystkie systemy wyższej klasy posiadają większą masę z powodu oferowania większych monitorów i większej liczby gniazd do głowic itp.

Odp.

Nie. Waga 105 kg wydaje się dość wysoką jak na nowoczesny aparat z monitorem LCD.

Różnica kilku cali w górę w przypadku zastosowania w USG większego monitora LCD, to raptem ok. 2kg więcej na wadze, podobnie z gniazdami. Zamawiający, zresztą nie wymaga ich więcej niż w zasadzie standardowe 3 szt, a także nie punktuje większej ich ilości. Zamawiający może powtórnie rozważyć to pytanie, pod warunkiem dostarczenia bardziej przekonującego uzasadnienia wyższej wagi oferowanego aparatu.