Sosnowiec 2010-08-04

3 zestaw pytań i odpowiedzi do przetargu na ultrasonograf PN/Z/2/2010

Pyt dot. SIWZ  - Arkusz Informacji Technicznej, pkt.2.2 i 4.1.6

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

1. Podręczna pojemność 400 obrazów

2. Zawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów

spełni wymogi Zamawiającego w pkt.2.2 i 4.1.6

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia prace lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut.

Odp.

Tak, pod warunkiem, że zaawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów występuje w zaproponowanym modelu, a nie w tzw. opcji na specjalne zamówienie.

Pyt dot. SIWZ  - Arkusz Informacji Technicznej, pkt.2.4

Powszechnie aparaty usg posiadają możliwość zapisu w różnych formatach kompatybilnych z systemem Windows.

W związku prosimy o potwierdzenie, iż ultrasonograf posiadający wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów  na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem Windows, tj. w formatach BMP, JPG, MPEG, PNG i AVI oraz posiadający zapis, oraz możliwość importu  i eksportu zdjęć w postaci surowych danych, jednak w formacie innym niż Raw Data spełni wymogi Zamawiającego w pkt.2.4?

Jednocześnie chcieliśmy zauważyć, że zarówno format BMP jak i TIFF służą do zapisu grafiki bitmapowej i dają bardzo zbliżoną jakość obrazu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza różne formaty zapisu, jednak najbardziej premiuje zapis surowych, nie skompresowanych danych ang. raw data. Jeśli aparat ma możliwość zapisu surowych danych w postaci bitmapy, to oczywiście uzyska wyższą punktację.

Pyt dot. SIWZ  - Arkusz Informacji Technicznej, pkt.4.1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego posiadającego „frame-rate” w trybie B-mode 360 obrazów/sek. oraz posiadający „frame-rate” w trybie CD na poziomie aż 350 obr/sek?

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że taki „frame-rate” w trybie CD jest bardzo wysoka wartością charakteryzującą aparaty wysokiej klasy i dzięki takiemu rozwiązaniu Użytkownik będzie miał znacznie szersze możliwości diagnostyczne.

Odp.

Nie. Dzisiejsza technika stosowana w ultrasonografii bardzo rzadko stosuje tak niską częstotliwość. Standardem staje się odświeżanie obrazu na poziomie min. 700 obr/s.

Zamawiający wymaga 450 obr/s lub więcej.

Pyt dot. SIWZ  - Arkusz Informacji Technicznej, pkt.4.3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego w trybie PWD regulację kąta korekcji bramki Dopplera w zakresie +/- 75 stopni?

Pragniemy zauważyć, że taki zakres jest powszechnie stosowany w badaniach

Odp.

Nie.

Pyt dot. SIWZ  - Arkusz Informacji Technicznej, pkt.5.3

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego, który posiada pomiar serca płodu HR natomiast nie posiada raportu?

# Odp.

# Tak.

Pyt dot. SIWZ  - Arkusz Informacji Technicznej, pkt.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego wagę 100-110 kg?

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż oferowany przez nas aparat znacznie przewyższa minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, jest aparatem wyższej klasy posiadającym znacznie więcej funkcji, o bardzo bogatych możliwościach i opcjach (w tym opcjach wykorzystywanych w klinikach szpitali Uniwersytetów Medycznych),  co przekłada się na jego wagę.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż dodatkowo aparat posiada nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji podstawy jezdnej oraz skrętny panel, umożliwiający lepsze manewrowanie aparatem.

Odp.

Nie. Waga 105 kg wydaje się dość wysoką jak na nowoczesny aparat z monitorem LCD.

Zamawiający może powtórnie rozważyć to pytanie, pod warunkiem dostarczenia bardziej przekonującego uzasadnienia wyższej  wagi oferowanego aparatu. Większa ilość funkcji i opcji, to głównie oprogramowanie, co nie przekłada się na znaczący wzrost wagi aparatu.