Sosnowiec 2010-08-06

4 zestaw pytań i odpowiedzi do przetargu na ultrasonograf PN/Z/2/2010

1.Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG z

możliwością zapamiętania 1000 obrazów w trybie CINE LOOP?

Odp. Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat z wyjściem zewnętrznym do monitora zewnętrznego typu DVI?

Odp. Tak, jednak pod warunkiem, że oferowany aparat wyposażony będzie w fabrycznie zamontowany monitor LCD zgodnie z AIT w SIWZ, a wyjście to będzie służyć do podłączenia dodatkowego monitora.

3.Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę liniową o szerokości czoła sondy 35mm z funkcją obrazowania trapezoidalnego które rozszerza pole obrazowe głowicy o 15˚ po każdej stronie?

Odp. Tak. Trudno odrzucić głowicę, która tylko o 1mm nie mieści się w warunkach narzuconych przez zamawiającego, a rozszerza pole bardziej niż żąda tego zamawiający.

4. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę transrektalną o

promieniu krzywizny 8mm i kącie skanowania znacznie przewyższającym wymagania Zamawiającego wynoszącym 150˚?

Odp. Tak. Uzasadnienie jak wyżej.

5. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę transrektalną

bez możliwości obrazowania harmonicznego, a z możliwością m.in. obrazowania panoramicznego, obrazowania z użyciem technologii jednoczesnego skanowania pod różnymi kątami?

Odp. Nie. Obrazowanie harmoniczne umożliwia uzyskanie wyraźnych obrazów nawet w trudnych warunkach. Zamawiający nie zrezygnuje z żadnej opcji, która pozwoli lekarzom na uzyskanie lepszego obrazu.

6. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat z możliwością rozbudowy o głowicę śródoperacyjną pracującą w zakresie 7-15MHz?

Odp. Tak, choć zamawiający już wcześniej zrezygnował z opcjonalnego wymogu głowicy śródoperacyjnej.

7.  Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wymaganego terminu dostawy aparatu  - czy wynosi on 40 dni od daty zawarcia umowy (tak, jak w treści SIWZ) czy też  został on określony do dnia 19.10.2010 r. (jak w treści umowy)?

Odp. Projekt umowy i SIWZ nie są sprzeczne. Zamawiający świadomie ustalił termin dostawy na do 19.10.2010r., co mniej więcej pokrywa się z 40 dniowym okresem od zawarcia umowy. Zamawiający zwraca uwagę, ze termin zawarcia umowy nie jest tożsamy z terminem przetargu. Zamawiający musi odczekać co najmniej 7 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu (termin tez nie jest tożsamy z dniem przetargu), a następnie co najmniej kilka dni potrzebnych jest na to by umowę podpisały obie strony.

Prosimy o przyjęcie, że ostatecznym terminem dostawy jest 19.10.2010r.