Dot.   Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę lampy szczelinowej ze stolikiem elektrycznym (Znak sprawy: PN/Z/2/2011)

Dotyczy: Arkusza Informacji Technicznej

Pytanie 1: lp. 4

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z żarówką halogenową o mocy 6V 20W?

Odp: Tak

Pytanie 2: lp. 5

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową bez przełącznika umożliwiającego obserwację metodą retroiluminacji – bez funkcji retroiluminacji?

Odp. Tak

Pytanie 3: lp. 6

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o szerokości szczeliny od 0-12 mm regulowaną płynnie?

Odp: Tak

Pytanie 4: lp. 7

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o długości szczeliny: 0,2/1/3/5/9/12 mm, regulacja płynna?

Odp: Tak

Pytanie 5: lp. 9

Co Zamawiający rozumie poprzez filtr ND?

Odp: Chodzi o filtry ND (neutral density - neutralna gęstość) – popularnie nazywane szarymi połówkami.

Pytanie 6: lp. 10

Czy Zamawiający dopuści stolik z elektrycznie regulowaną wysokością blatu w zakresie 670-920 mm?

Odp: Tak

Pytanie 7: lp. 11

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z możliwością rozbudowy o cyfrowy system fotograficzny o rozdzielczości min. 3 megapikseli, bez możliwości podłączenia flesza, z oświetlaczem tła, z możliwością rozbudowy o filtr żółty?

Czy Zamawiający może sprecyzować jaki uchwyt soczewki ma na myśli?

Odp: Tak. Zamawiającemu chodziło o adapter umożliwiający podłączenie lustrzanki lub kamery wideo.