Sosnowiec 2011-09-14

Dotyczy: 	przetargu na dostawę  ultrasonografu cyfrowego z kolorowym dopplerem;

znak sprawy: PN/Z/3/2011

Działając w oparciu o art. 38 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf o 1024 niezależnych kanałach odbiorczych z  monitorem o przekątnej 15’’?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis o min. 3000 kanałów odbiorczych, natomiast

już wcześniej zgodził się na monitor o przekątnej min. 15 cali.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej sondę sektorową z jednym ogniskiem oraz odległością od powierzchni skóry do końca pola obrazowego 24 cm?

Odp.  Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej zapis sekwencji ruchomych na dysku twardym aparatu CINE LOOP 1000 obrazów oraz możliwość archiwizacji w formatach JPG, AVI, BMP?

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapis o 2500 obrazów, natomiast wymienione formaty

zapisu są jak najbardziej dopuszczalne, co wynika z AIT.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę transvaginalną o częstotliwości pracy 4-9MHz i kącie pola skanowania 150,3 stopnia, co znacznie przekracza wymagania Zamawiającego, nie wymagającą obrazowania harmonicznego?

Odp.  Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej brak możliwości rozbudowy o sondę konweksową wolumetryczną?

Odp.  Nie.

- Zamawiający wymaga do Wykonawcy podjęcia reakcji serwisowej w czasie 48 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego, wykonania naprawy aparatu w czasie 48 godzin od momentu przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego oraz wstawienia aparatu zastępczego w przypadku napraw, których realizacja przekroczy 48 godzin od momentu przybycia serwisu za równo w okresie gwarancji, jak i po jego upływie.

W związku z faktem, iż po upływie okresu gwarancji czas wykonania serwisu nie jest zależny jedynie od działań serwisu wykonawcy, lecz także od działań Zamawiającego (konieczność akceptacji kosztów wykonania serwisu, możliwość zlecenia wykonania serwisu nieautoryzowanej firmie świadczącej takie usługi) prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy w ten sposób, aby Wykonawca po upływie okresu gwarancji zobowiązany był do:

-  reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego kosztów wykonania diagnozy usterki

-  wykonania naprawy w ciągu 48 godzin od momentu zaakceptowania kosztów jej wykonania przez Zamawiającego

- wstawienia aparatu zastępczego tylko w przypadku, gdy Zamawiający zleca wykonanie naprawy Wykonawcy i po upływie 48 godzin od momentu akceptacji przez Zamawiającego kosztów wykonania naprawy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w SIWZ w proponowanym powyżej

zakresie. Dotychczasowa praktyka Zamawiającego oraz ocena możliwości panujących

na rynku gospodarczym uzasadnia tego rodzaju zapisy umowy, albowiem ich

realizacja jest możliwa w czasie wskazanym w umowie stanowiącej załącznik do

SIWZ.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z kary umownej z tytułu realizowanych przez Wykonawcę czynności serwisowych w przypadku wstawienia przez niego aparatu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy? Wstawienia aparatu zastępczego zapewnia Zamawiającemu ciągłość prowadzonych badań i nie powoduje u niego żadnych strat finansowych. W związku z tym faktem żądanie od Wykonawcy ponoszenia dodatkowych kar z tego tytułu (w szczególności w okresie po upływie gwarancji) jest nieuzasadnione.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w SIWZ w proponowanym powyżej

zakresie. Dotychczasowa praktyka Zamawiającego oraz ocena możliwości panujących

na rynku gospodarczym uzasadnia tego rodzaju zapisy umowy, albowiem ich

realizacja jest możliwa w czasie wskazanym w umowie stanowiącej załącznik do

SIWZ. Zamawiający ma tu na celu przede wszystkim dobro pacjenta i z projektu

umowy nie wynika, że po wstawieniu aparatu zastępczego Zamawiający może naliczać

jeszcze jakiekolwiek kary dla Dostawcy.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z kary umownej z tytułu realizowanych przez Wykonawcę czynności serwisowych w przypadku wstawienia przez niego aparatu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy? Wstawienia aparatu zastępczego zapewnia Zamawiającemu ciągłość prowadzonych badań i nie powoduje u niego żadnych strat finansowych. W związku z tym faktem żądanie od Wykonawcy ponoszenia dodatkowych kar z tego tytułu (w szczególności w okresie po upływie gwarancji) jest nieuzasadnione.

Odp. j.w.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki w przypadku wymiany sprzętu na nowy (na zasadach określonych w paragrafie 4 ustęp 7 wzoru umowy), nie określa jednak maksymalnego czasu, w jakim wykonana ma być ta wymiana i po upływie którego naliczona zostanie w/w kara umowna. Prosimy o sprecyzowanie tego terminu.

Odp. Zamawiający będąc w posiadaniu sprzętu zastępczego doprecyzuje w bezpośrednich

negocjacjach z Dostawcą konkretny termin wymiany sprzętu na nowy i  w przypadku

niedotrzymania przez Dostawcę tego wynegocjowanego terminu naliczy w/w karę

umowną.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z kary umownej przewidzianej za każdy dzień zwłoki w wymianie aparatu  na nowy (na zasadach określonych w paragrafie 4 ustęp 7 wzoru umowy), w przypadku wstawienia przez niego aparatu zastępczego na czas przedłużającej się dostawy? Wstawienia aparatu zastępczego zapewnia Zamawiającemu ciągłość prowadzonych badań i nie powoduje u niego żadnych strat finansowych. W związku z tym faktem żądanie od Wykonawcy ponoszenia dodatkowych kar z tego tytułu (w szczególności w okresie po upływie gwarancji) jest nieuzasadnione.

Odp. j.w.

Pyt dot. SIWZ  - Załącznik AIT do SIWZ– pkt.2.4.

Powszechnie aparaty usg posiadają możliwość zapisu w różnych formatach kompatybilnych z systemem Windows.

W związku prosimy o potwierdzenie, iż ultrasonograf posiadający wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów  na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem Windows, tj. w formatach BMP, JPG, MPEG i AVI spełni wymogi Zamawiającego w pkt.2.4?

Jednocześnie chcieliśmy zauważyć, że zarówno format BMP jak i TIFF służą do zapisu grafiki bitmapowej i dają bardzo zbliżoną jakość obrazu.

Odp. Zamawiający potwierdza. Format BMP to właśnie rodzaj „surowych danych”, o które chodzi Zamawiającemu.

Pyt dot. SIWZ  - Załącznik AIT do SIWZ– pkt.5.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG, który posiada pomiar serca płodu HR natomiast nie posiada raportu?

Odp. Nie.

Pyt dot. SIWZ  - Załącznik AIT do SIWZ– pkt.7.3

Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy liniowej do badań naczyniowych o szerokości pola obrazowania max. 40 mm. Tak krótkie pole obrazowania ogranicza możliwości kliniczne i diagnostyczne głowicy liniowej.

W badaniach naczyniowych głowica z większym polem obrazowania (45-50 mm) pozwala na uchwycenie większego spektrum naczyń, dłuższych odcinków i łatwiejsze zobrazowanie rozgałęzienia naczyń.

Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie uniwersalnej głowicy liniowej posiadającej szerokość pola widzenia 47 mm?

Pragniemy nadmienić, iż głowica ta jest stosowana do badań naczyniowych w wielu ośrodkach na terenie Polski, a różnica zaledwie 7 mm nie ma ujemnego znaczenia w diagnostyce.

Odp. Nie. Szersza głowica ogranicza lekarzowi  możliwość manewrowania.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o wymienionych poniżej parametrach:

- Maksymalna częstotliwość pracy ≥ 11 MHz;

- Zapis sekwencji ruchomych na dysku twardym aparatu CINE LOOP pow. 500 obrazów

- Możliwość archiwizacji w formatach .BMP, .AVI, .HTML

- Wielkość przekątnej ekranu 15”

- Zakres powiększania obrazu rzeczywistego 40x, zamrożonego i z pamięci CINE 3x

- Częstotliwość odświeżania ≥ 130 Hz

- Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE ≥ 500

- Pomiary podstawowe, pomiary i raporty kardiologiczne, brzuszne, urologiczne, ginekologiczne, położnicze, małych narządów, układu naczyniowego, żylne, MccSket, tętnic szyjnych, pediatryczne, śródczaszkowe

- Zakres częstotliwości pracy sondy liniowej 4.0 – 11.4 MHz

- Brak możliwości rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy AIT wraz z dotychczas wprowadzonymi zmianami, co oznacza że nie dopuszcza do przetargu USG z zaproponowanymi powyżej parametrami w szczególności ze względu na punkty: 1.1; 1.2; 1.6; 1.9