Sosnowiec 2012-07-10

Dotyczy: 	postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego aparatu rtg, Znak sprawy: PN/Z/2/2012

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113  poz. 759 z późn. zm.), zwracamy się niniejszym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Dotyczy: Arkusza Informacji Technicznej

,,Cyfrowy aparat rtg ze ścianką do zdjęć płucnych i stołem kostnym”

Parametry Techniczno-Funkcjonalne

Dot. pkt. 1.2

Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę w pkt. 1.2  poprzez wstawienie znaku „≥” przed wartością parametru ?

Znakomita większość oferowanych generatorów dysponuje zakresem 40-150 kV.

Odp. Zamawiający nie popełnił omyłki. Parametry podane w punkcie 1.2 to parametry minimalne. Proszę zwrócić uwagę na tytuł rubryki: Minimalne wymagane wartości parametru. Generator dysponujący większym zakresem wysokiego napięcia spełni tym samym wymagania Zamawiającego.

Dot. pkt. 1.3

Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę w pkt. 1.3  poprzez wstawienie znaku „≥”  przed wartością parametru ?

Znakomita większość oferowanych generatorów dysponuje zakresem 0,5-600 (lub 800) mAs .

Odp. Podobnie jak w punkcie 1.2 chodzi o minimalny zakres wymaganych wartości.

Dot. pkt. 2.5

Czy Zamawiający dopuści kolumnę podłogową lampy RTG o wysokości promienia centralnego 40-195 cm ?

Pragniemy zaznaczyć, że różnica w wysokości minimalnej wynosi tylko 5cm i nie ma większego znaczenia diagnostycznego.

Odp. Tak.

Dot. pkt. 3.2

Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę w pkt. 3.2  poprzez wstawienie znaku „≥”  przed wartością parametru ?

Znakomita większość oferowanych lamp rtg do radiografii może pracować przy napięciu nominalnym 150 kV.

Odp. Podobnie jak w punktach 1.2 i 1.3. 135kV to minimalna wartość żądana przez Zamawiającego. Tym samym 150kV spełnia warunki.

Dot. pkt. 5.2

Czy zamawiający dopuści stojak do zdjęć odległościowych o minimalnej wysokości kratki Bucky od podłogi 38cm?

Pragniemy zaznaczyć, że zakres ruchu pionowego znacznie przewyższa wymagane parametry użytkowe, a różnica w wysokości minimalnej wynosi tylko 3 cm.

Odp. Tak.

Dot. pkt. 5.5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg ze stojakiem odległościowym, w którym kratka przeciw rozproszeniowa ma ogniskową f=170 cm ?

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia znakomitą większość zdjęć odległościowych należy wykonywać z odległości 170 / 180 cm.

Odp. Tak.

Dot. pkt. 6.3

Czy zamawiający przyzna 5 pkt. za zaoferowanie blatu o regulowanej wysokości w zakresie 53,5cm-85cm?

Pragniemy zaznaczyć, że dolna różnica wynosi zaledwie 3,5 cm i nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego.

Odp. Tak.

Dot. pkt. 6.8

Czy zamawiający dopuści do przetargu ruchomy stół kostny, w którym odległość detektora od powierzchni stołu wynosi 7,4 cm?

Pragniemy zaznaczyć, że różnica od wymaganej odległości wynosi tylko 0,4 cm i nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego.

Odp. Tak. Zamawiający postanowił zmienić w punkcie 6.8 wymaganą odległość na maksimum 8cm.