Sosnowiec 2012-07-11

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, proszę o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Arkusz Informacji Technicznej

CYFROWY APARAT RTG ZE ŚCIANKĄ DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH I STOŁEM KOSTNYM

##### PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE

Pytanie 1

Pkt. 3.4

Zamawiający wymaga: „Absorpcja promieniowania (filtracja własna całkowita) ≥1,6mm Al.”

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z lampą o filtracji własnej 0,8 mm Al ?

Całkowita filtracja oferowanej lampy i kolimatora jest większa niż 2,6mm Al.

Odp. Zamawiający postanowił zrezygnować z wymagania dotyczącego absorpcji promieniowania.

| 3.4 | Absorpcja promieniowania (filtracja własna całkowita) | ≥1,6mm Al. przy 70kV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tym samym prosi o Oferentów o usuniecie tego wymagania, czyli punktu 3.4 z tabelki AIT.

W tej sytuacji Zamawiający prosi o zignorowanie odpowiedzi Nie w pliku Pytanie i odp nr 3, dotyczącej tego właśnie punktu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pytanie 2

Pkt. 5.7

Zamawiający wymaga: „Pochłanianie promieniowania ≤0,7mm Al”

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg ze stojakiem o współczynniku pochłaniania promieniowania wynoszącym 0,75 mm Al ?

Odp. Tak.

Pytanie 3

Pkt. 6.3

Czy Zamawiający będzie punktował regulację blatu od podłogi w zakresie 53-83 cm?

Zakres regulacji wynosi 30 cm, czyli tyle ile wymaga Zamawiający.

Odp. Tak.

Pytanie4

Pkt. 6.4

Czy Zamawiający dopuści stół kostny z zakresem ruchu wzdłużnego wynoszącym 82cm (±41cm).

Powyższa wartość jest wystarczająca do wykonania  projekcji bez przemieszczania pacjenta.

Odp. Tak.

Pytanie5

Pkt. 6.7

Czy Zamawiający dopuści kratkę przeciw rozproszeniową z SID 100 cm?

Powyższa wartość minimalnie różni się od wartości wymaganej przez Zamawiającego i pozwala na pracę z SID =110cm.

Odp. Tak.

Pytanie6

Pkt. 7.6

Czy Zamawiający dopuści płaski detektor z matrycą o rozdzielczości 2520 x 3032 pixeli?

Powyższa wartość minimalnie różni się od wartości wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

Pytanie7

Pkt. 8.7

Czy Zamawiający stację akwizycyjną technika dla której czas od ekspozycji do pojawienia się obrazu pełnej jakości wynosi max 20s, natomiast obraz preview dostępny jest w czasie 4s?

Odp. Po konsultacji z technikami rtg i lekarzami radiologami Zamawiający zdecydował się na zwiększenie wymaganego czasu do 20 sekund. Tym samym obecne brzmienie punktu 8.7 to:

| 8.7 | Czas od ekspozycji do pojawienia się obrazu pełnej jakości | ≤20s | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie8

Pkt. 13.3

Zamawiający wymaga ”Jeden zbiorczy certyfikat CE obejmujący cały aparat RTG (generator, kołpak, kolumna kołpaka, ścianka, stół, konsola technika rtg – jednego producenta)”

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie na następujące:

”Jeden zbiorczy certyfikat CE obejmujący cały aparat RTG (generator, kołpak, kolumna kołpaka, ścianka, stół, konsola technika rtg , detektor)”

Celem zapewnienia najwyższej jakości i funkcjonalności produktu końcowego(aparatu rtg), producenci korzystają ze stałych dostawców poszczególnych części składowych aparatu.

Odp.

Nie. Zamawiający nie wymaga by zbiorczy certyfikat na aparat obejmował również detektory, jeśli jednak tak będzie, to spełni to również wymagania Zamawiającego.

Pytanie9

Pkt. 14.9

Zamawiający wymaga: „Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu Oferenta, którego podwykonawcą w zakresie dostawy i serwisu będzie polski oddział korporacji producenta?

Odp. Oddział korporacji producenta spełni wymagania Zamawiającego.