Sosnowiec 2012-07-09

Pytanie 1

Dotyczy: Generator wysokiego napięcia punkt 1.6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym częstotliwość generatora wynosi 25kHz?

Odp. Nie.

Pytanie 2

Dotyczy: Kolumna podłogowa lampy RTG punkt 2.5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym najniższa wysokość położenia promienia centralnego wynosi 40cm?

Odp. Tak.

Pytanie 3

Dotyczy: Lampa rentgenowska punkt 3.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym absorpcja promieniowania (filtracja własna całkowita) lampy wynosi 0,9 mmAl?

Odp. Zamawiający anulował ten punkt z AIT.

Pytanie 4

Dotyczy: Stojak do zdjęć odległościowych punkt 5.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym najniższe położenie środka kratki Bucky wynosi 40cm?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Dotyczy: Stojak do zdjęć odległościowych punkt 5.7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym ekwiwalent pochłaniania promieniowania wynosi 0,8 mmAl?

Odp. Tak.

Pytanie 6

Dotyczy: Stacjonarny lub ruchomy stół kostny punkt 6.8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym odległość detektora od powierzchni stołu wynosi 8cm?

Odp. Tak. Zamawiający zmienił w AIT odległość w tym punkcie na 8cm.

Pytanie 7

Dotyczy: Oprogramowanie (system) RIS/PACS punkt 12.4

Z wiedzy posiadanej przez Oferenta wynika, że w kodzie paskowym kuponu REKUS jest zakodowany PESEL pacjenta. Proszę o doprecyzowanie informacji, przeniesienia jakich danych z kuponu REKUS wymaga Zamawiający. Prosimy o udostępnienie wzoru kuponu z jakiego ma nastąpić przeniesienie danych.

Odp. Zamawiający udostępnił przykładowy kupon na swojej stronie i doprecyzował informacje w pliku Pytania i Odp. nr 2.

Pytanie 8

Dotyczy SIWZ warunków udziału w postępowaniu – wiedza i doświadczenie

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferenta który posiada jedną dostawę na dwa cyfrowe system radiologiczne na łączną kwotę przekraczającą 3 000 000 zł lub jedną dostawę cyfrowego sytemu, a drugą systemu z radiografią pośrednią CR ?

Odp. Nie.