Sosnowiec 2012-07-11

Zapytanie w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do użytkowania aparatu cyfrowego RTG ze ścianką do zdjęć płucnych i stołem kostnym oraz zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych w pomieszczeniu istniejącej Pracowni RTG

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W pkt 9.1 Arkusza Informacji Technicznej Zamawiający wymaga monitorów diagnostycznych o minimalnym kontraście 1000:1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku, załącznik nr 1, minimalne wymagania odnośnie kontrastu monitorów medycznych wynoszą 400:1. Tym samym żądanie parametru na poziomie 250% określonego prawem minimum jest w naszej opinii żądaniem sztucznie ograniczającym konkurencję. Czy Zamawiający dopuści użycie monitorów diagnostycznych o kontraście 850:1?

Odp. Tak. Zamawiający zmienia ten parametr w punkcie 9.1 na 500:1

- W pkt 9.1 Arkusza Informacji Technicznej Zamawiający wymaga monitorów diagnostycznych o rozmiarze piksela max 0,25 mm. Czy Zamawiający dopuści użycie monitorów diagnostycznych o przekątnej 21,3” i odpowiadającym tej przekątnej rozmiarze piksela wynoszącym 0,27 mm?

Odp. Tak.

- W pkt 9.1 Arkusza Informacji Technicznej Zamawiający wymaga monitorów diagnostycznych z wbudowanym systemem kalibracji. Czy w związku z zasadniczą różnicą w cenie monitorów diagnostycznych między monitorami z wbudowanym czujnikiem służącym kalibracji, a monitorami z zewnętrznym podłączanym przez port, np. USB Zamawiający dopuści wykorzystanie monitorów z zewnętrznym czujnikiem służącym kalibracji?

Odp. Tak.

- W pkt 9.3 Arkusza Informacji Technicznej Zamawiający wymaga, aby oferowana stacja wyposażona była w procesory min. dwurdzeniowy 2,5 GHz. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie stacji z procesorem czterordzeniowym 2,4 GHz jeśli to platforma dedykowana dla oprogramowania PACS przez jej producenta?

Odp. Tak.

- W pkt 9.4 Arkusza Informacji Technicznej Zamawiający wymaga, aby stacja wyposażona była w 2 dyski twarde o pojemności min. 1 TB. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie stacji z 3 dyskami SAS pracujących w systemie RAID-5 o pojemności użytecznej 1,2 TB? Rozwiązanie takie jest bardziej wydajne i bezpieczne.

Odp. Zamawiający zmienił wymagania w tym zakresie i rozdzielił stację diagnostyczną lekarza od serwera. Szczegóły w pliku Pytania i Odp. Nr 5.

- We wzorze umowy §4 pkt 9 i w pkt 14.3 Arkusza Informacji Technicznej Zamawiający wymaga dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. Prosimy o wyłączenie z tego zapisu sprzętu komputerowego. W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy).

Odp. Tak. Zamawiający wyłącza z tego zapisu sprzęt komputerowy.

- W pkt 13.2 Arkusza Informacji Technicznej Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających oferowane urządzenia do obrotu na rynku polskim zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. Prosimy o dostosowanie wymagań Zamawiającego do aktualnie obowiązujących przepisów tj. dokumentów dopuszczających oferowane urządzenia do obrotu na rynku polskim zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.

Odp. Zamawiający zmienia punkt 13.2 jak następuje:

| 13.2 | Dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu na rynku polskim zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. | Tak, załączyć |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |