Sosnowiec 2012-07-11

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 			nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do 		użytkowania 	aparatu cyfrowego RTG ze ścianką do zdjęć płucnych

i stołem kostnym oraz zaprojektowanie i wykonanie robót 				modernizacyjnych w pomieszczeniu istniejącej 	Pracowni RTG

(znak sprawy: PN/Z/2/2012)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Akcesoria i dokumentacja

pkt 13.3

Czy zamawiający uzna za spełniony poniższy warunek udziału w postępowaniu,  jeżeli Wykonawca zaoferuje cyfrowy aparat RTG wyposażony w generator, który posiada deklarację zgodności zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. i jest produkowany na zasadzie OEM (Oryginalny Sprzęt Producenta) oraz dystrybuowany pod zastrzeżoną nazwą handlową jednego producenta. Pozostałe elementy, tj. kołpak, kolumna kołpaka, ścianka, stół, konsola technika rtg są produkowane przez jednego producenta i posiadają deklarację zgodności zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.

Odp. Nie.

Stojak do zdjęć odległościowych

pkt 5.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalna wysokością środka kratki od podłogi min 41 cm.

Odp. Tak.

Stacjonarny lub ruchomy stół kostny

pkt 6.8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością detektora od blatu min 78mm?

Różnica jest znikoma.

Odp. Tak.

Oprogramowanie (system) RIS/PACS

Pkt 12.4

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganego parametru w punkcie 12.4? Opcja ta może znacznie podrażać system.

Odp. Zamawiający zmodyfikował ten punkt. Patrz plik Pytanie i odp. nr 2. Zamawiający udostępnił przykładowy kupon na swojej stronie

Pkt 12.5

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganego parametru w punkcie 12.5? Opcja ta może znacznie podrażać system.

Odp. Zamawiający zmodyfikował ten punkt. Patrz plik Pytanie i odp. nr 2.