Sosnowiec 2012-07-31

Odpowiedzi nr 2 na pytanie do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2012

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą PZP, prosimy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym poniżej zakresie.

- Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej.

- Zamawiający w pkt. 2.5 podał opis: „Wysokość promienia centralnego  w granicach 35 do 195 cm”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie oddaleniem promienia centralnego od podłogi 53 - 193 cm, które mieści się w podanych granicach. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie dopuszczenia takiego dopuszczenie wysokości promienia centralnego 53 - 193 cm.

Odp. Tak. Zamawiający wpisując wartości 35 do 195 cm miał na myśli warunki graniczne.

Wnoszony przez Zapytanie zakres mieści się w nich z całą pewnością.

Uprzedzając kolejne pytania, Zamawiający dopuszcza wysokość promienia centralnego w zakresie od 20 do 200 cm.

- Zamawiający w pkt. 5.2 podał opis: „Minimalna wysokość kratki Bucky od podłogi 30 do 41 cm”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie minimalnym oddaleniem środka kratki Bucky od podłogi 40 cm, które mieści się w podanym przedziale. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie dopuszczenia takiego (40 cm) minimalnego oddalenia środka kratki Bucky od podłogi.

Odp. Tak.

- Zamawiający w pkt. 6.3 podał opis: „Wysokość blatu od podłogi regulowana lub stała.  Stała - 0 pkt., Regulowana w zakresie od 50 cm do 80 cm lub więcej - 5 pkt.”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem regulacji oddalenia blatu od podłogi 53,3 do 85,3 cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i przyznanie także 5 pkt.  zakresowi regulacji oddalenia blatu od podłogi 53,3 do 85,3 cm, który jest większy od wymaganego bo wynosi 32 cm zamiast wymaganego 30 cm.

Odp. Tak. Zamawiający dopuścił odchyłki podanego zakresu o plus/minus 10 cm.

- Zamawiający w pkt. 8.1 podał opis: „Pojedynczy monitor LCD o przekątnej min. 19 cali  do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie rozwiązaniem konstrukcyjnym, w którym „Stacja akwizycyjna technika” posiada oddzielony pulpit do ustalania warunków ekspozycji rtg i monitor LCD o przekątnej min. 19 cali  do prezentacji, obróbki, opisu i  wysyłania obrazów rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania konstrukcyjnego.

Odp. Tak. Zamawiający przeprasza za błąd. Monitor, oczywiście może służyć tylko do prezentacji, obróbki i wysyłania obrazów. Proszę o wykreślenie słów – „ustalania warunków ekspozycji i”.

- Zamawiający w pkt. 8.10 podał opis: „Wybór ustawienia pacjenta, parametrów generatora i parametrów obróbki obrazu”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie rozwiązaniem konstrukcyjnym, w którym „Stacja akwizycyjna technika” posiada oddzielony pulpit do ustalania warunków ekspozycji rtg i oddzielną konsolę do obsługi cyfrowego systemu obrazowego. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania konstrukcyjnego.

Odp. Tak. Zamawiający przeprasza za błąd. Proszę o wykreślenie w punkcie 8.10 słów – „parametrów obróbki obrazu”.

- Zamawiający w pkt. 13.3 podał opis: „Certyfikaty CE obejmujące poszczególne elementy aparatu rtg”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie rozwiązaniem konstrukcyjnym, w którym aparat RTG oznaczony jest w dystrybucji jednym certyfikatem CE producenta. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie legitymowania się jednym certyfikatem CE na cały aparat rtg a nie na poszczególne jego elementy.

Odp. Tak. Certyfikat na całość aparatu również zadowoli Zamawiającego.

- Dotyczy Projektu umowy dostawy.

- W Projekcie umowy dostawy w § 6  Zamawiający ustalił kary umowne „za zwłokę w

wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy

dzień zwłoki„ i „za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w

wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”.

Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wysokości kar umownych

odpowiednio 0,1% i 5%.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 6 Projektu umowy dostawy.

- W Projekcie umowy na roboty budowlane w § 12 Zamawiający ustalił kary umowne „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości  0,3%  wynagrodzenia umownego brutto, licząc za każdy zakończony dzień zwłoki” i „za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w §  ust. 1”. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wysokości kar umownych odpowiednio 0,1% i 5%.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 12 Projektu Umowy na roboty budowlane.

- Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia z kolumna podłogową lampy RTG z regulacją wysokości promienia centralnego w zakresie od 25 cm do 187 cm? Dopuszczenie powyższego zakresu nie ograniczy zdolności diagnostycznych aparatu RTG.

Odp. Tak. Zamawiający zmienił zakres na 20 do 200 cm.

- Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia ze stołem RG wyposażonym w kratkę przeciw rozproszeniową o parametrach 60l/cm, SID:100cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia ze statywem do zdjęć odległościowych wyposażony w kratkę przeciw rozproszeniową o parametrach 60l/cm, SID: 150cm?

Odp. Tak.