Sosnowiec 2012-08-01

Odpowiedzi nr 3

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego nr PN/Z/3/2012 na „dostawę cyfrowego aparatu rtg”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wybranych parametrów zdefiniowanych w Arkuszu Informacji Technicznej do w/w przetargu,

Ad. punkt 2.5. Wysokość promienia centralnego: w granicach 35 do 195cm.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, w którym wysokość promienia centralnego jest ustawiana w granicach od 35 do 185 cm?

Odp. Tak.

Ad. punkt 8.1 Pojedynczy monitor LCD o przekątnej min. 19 cali do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, w którym nastawa parametrów ekspozycyjnych odbywa się z wykorzystaniem odrębnego panelu sterującego generatora? Sterowanie systemem cyfrowym, w tym również wysyłanie obrazów, odbywa się z wykorzystaniem panelu dotykowego. Panele te są położone w bezpośrednim sąsiedztwie, co w żaden sposób nie utrudnia obsługi urządzeń.

Odp. Tak.

Ad. punkt 8.9 Prowadzenie statystyk zdjęć odrzuconych.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system rentgenowski, w którym stacja akwizycji technika nie jest wyposażona w zintegrowaną funkcję prowadzenia statystyk zdjęć odrzuconych?

Odp. Tak.

Ad. punkt 8.12 Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system rentgenowski, w którym użytkownik wykorzystuje wyłącznie markery elektroniczne predefiniowane przez producenta?

Odp. Tak.

Ad. punkt 12.4 Dokument potwierdzający wpis (zgłoszenie) aparatu rtg do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg, dla którego (zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych -Art. 58 ust. 3), niezwłocznie po wprowadzeniu do używania zostanie wykonane powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przez naszą firmę będącą dystrybutorem (zgodnie z Art. 2 ust.1 pkt. 12 w/w Ustawy) oferowanych urządzeń?

Odp. Tak.

Ad. punkt 13.4 Serwis i naprawy aparatu przy prawidłowym jego użytkowaniu w okresie gwarancji całkowicie bezpłatne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie), przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta i standardami ISO, czas reakcji serwisu do 48 godzin (w dni robocze), na zakończenie okresu gwarancji dokonać należy bezpłatnego przeglądu aparatu

oraz  Ad. punkt 13.6 Serwis pogwarancyjny, do czasu użytkowania aparatu przez Zamawiającego, w okresach wymaganych przez producenta z uwzględnieniem standardów ISO, czas reakcji serwisu do 48 godzin (w dni robocze)

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu firmę, która dla prowadzonego zakresu działalności nie przeprowadzała certyfikacji ISO?

Odp. Tak.

Dotyczy: 1.1 Generator wysokiego napięcia

- Czy wykonawca dopuści do przetargu generator wysokiego napięcia o mocy wyjściowej 50 kW?

Odp. Tak.

- Czy wykonawca dopuści do przetargu generator wysokiego napięcia o mocy wyjściowej 65 kW?

Odp. Tak.

Dotyczy: 12.6 Akcesoria i dokumentacja/system kontroli jakości do zaoferowanych urządzeń zgodny z obowiązującym prawem.

- Czy pod pojęciem system kontroli jakości zamawiający rozumie urządzenia do

zapewnienia kontroli jakości?

Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie jakie?

Prosimy o sprecyzowanie do których testów Zamawiający będzie potrzebował tych

urządzeń?

Odp. Zamawiający precyzuje, że chodziło mu o dozymetr i fantom do systemu cyfrowego oraz maskę ołowianą do testów AEC.

- Ze względu na specyfikę zamówienia w skład którego wchodzi zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych w pomieszczeniach Pracowni RTG i pokoju opisów usytuowanych w budynku Przychodni nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu a co za tym idzie uzyskanie niezbędnych pozwoleń prosimy o możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.

Odp.   Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące terminu realizacji przedmiotu

zamówienia określone w SIWZ.

- Ze względu na specyfikę zamówienia w skład którego wchodzi zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych w pomieszczeniach Pracowni RTG i pokoju opisów usytuowanych w budynku Przychodni nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu a co za tym idzie uzyskanie niezbędnych pozwoleń prosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 120 dni od podpisania umowy.

Odp.   Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące terminu realizacji przedmiotu

zamówienia określone w SIWZ.

Pkt.2.2.5.

Czy zamawiający dopuści do przetargu kolumnę z zakresem min 30cm do 190 cm?

Różnica jest znikoma i nie ma wpływu na wartości diagnostyczne.

Odp. Tak.

Pkt.2.2.6.

Czy zamawiający dopuści maksymalny SID dla stołu kostnego min 120 cm?

Odp. Tak.